造成汽车衡秤台塌陷的原因分析

杨辉 毛发旺  王银山

(上蔡县质量检验测试中心 河南省 驻马店市 463000)

今年10月份我局执法人员接到某水泥厂负责人电话咨询， 他们厂正在使用的一台150吨汽车衡，被一辆80多吨的石料车压变形、造成部分台面塌陷。接到企业申请后，局领导高度重视，立即抽调专业技术检测人员进行现场处理。技术检测人员到达现场后该水泥厂负责人介绍，他们厂是13年4月份安装的这台驻马店某衡器厂生产的SCS—150型汽车衡，长为1 6 m、当年5月份投入使用，在使用过程中没有称重超过100吨以上的重载，使用还不到三年就被压坏了。技术人员进行初步外观检测后发现两节台面严重变形，其中一节台面塌陷，己经不能继续使用。技术检测人员对该秤的整体结构进行测量、分析后得出以下判断。

1、筒化秤体结构

技术检测人员对损坏的汽车衡进行外观检查，该汽车衡长为1 6 m、秤台为三节组合，每节秤台有6根U型梁制作，第一节秤台锈蚀较轻己轻微变形、第二节秤台锈蚀较重己严重变形、第三节秤台锈蚀严重6根U型梁己断裂秤台已塌陷无法继续使用。技术检测人员又对秤体结构用料进行实际测量，台板厚度为10 m m（含油漆厚度）、6根U梁的厚度为5mm（含油漆厚度）、高度为300mm、上口宽260mm、下口宽140mm。根据现场实际测量和分析，生产企业在秤体制作过程中随意减少U型主梁的厚度、高度、宽度造成汽车衡秤台变形和塌陷的原因之一。

2、地基没按设计要求施工

据水泥厂负责人介绍说，汽车衡地基施工建造是根据他们厂地形进行的，没有按照施工图纸要求施工建造，这段地形是斜坡，施工时就依据斜坡地形建造汽车衡地基，当时考虑这样对汽车衡的准确度没什么影响，同时也可以减少施工费用。但是这样施工出来的地基会导致秤台的一小半有坑基，对汽车衡的寿命有直接影响：有坑基的秤台由于常年累积少许降水、从秤台两侧漏下去的石料以及刮风时刮进去的垃圾，会使秤台受到严重锈蚀，在大秤量作用下会逐渐不堪负重从而导致这节秤台塌。

电子汽车衡作为贸易结算的计量器具、他的计量准确性直接关系到国计民生，为了保证汽车衡在贸易过程中的准确，可靠，我们应从以下两方面下手：

1、汽车衡生产企业切实履行产品质量主体责任

电子汽车衡生产企业在生产制造过程中，应对生产工序进行严格控制，外购和外协件定点采购、关键的元器件严格筛选并进行老化，特别是称重传感器和称重仪表严格实行检验验收制度，在秤体生产制造过程中采用质检合格的原材料，严格按照定型检定时样机的制造工艺进行生产，严格按照相关批准项目、种类、测量范围、准确度等级进行生产制造、销售；安装过程中厂方技术人员严格按照施工图纸规定的技术要求进行安装，如不符合要求应拒绝安装。汽车衡生产企业只有树立以管理为基础、以质量为核心、以法律为准绳的思想才能生产出过硬的产品，才能立足于市，才能确保用于贸易结算的电子汽车衡有一个良性持久的市场环境。

2、监管部门应履行职责严把生产和流通领域质量关

（1）监督管理部门应加大抽查力度，重点抽查生产汽车衡原材料和电器配置是否符合制造工艺要求；（2）加强对出厂前的成品检定检验力度，严把出厂关；（3）、重点加强安装环节的监管力度，新安装的汽车衡，生产企业必须携带相关证明手续到当地政府监管部门申请备案和首次检定，经检定符合JJG539-1997《数字指示秤检定规程》要求才能准予使用；（4）监管部门对在用的汽车衡重点进行专项监督检查；（5）对汽车衡生产企业资质不全和生产假冒劣质产品进行严厉查处，杀一儆百，确保汽车衡在贸易过程中的准确性，惠及大众民生。